Zał. 3 a

#### Wymagania minimalne stawiane analizatorowi  badań biochemicznych

Typ/nazwa/model  , producent , rok produkcji  oferowanego analizatora:

...................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry wymagalne | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy lub używany , ale nie starszy niż z 2015 r., w pełni automatyczny, pracujący w trybie pacjent po pacjencie. |  |
| 2 | Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia, system odczynników zamknięty. |  |
| 3 | Odczynniki, kalibratory i kontrole mają pochodzić od jednego producenta |  |
| 4 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemoliza cie, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym i krwi pełnej, z próbek pierwotnych, wtórnych i naczynek na mikropróbki |  |
| 5 | Możliwość pracy w trybie CITO |  |
| 6 | Możliwość oznaczania enzymów, substratów, białek specyficznych, środków toksycznych, parametrów krzepnięcia, elektrolitów w systemie pomiaru bezpośredniego lub pośredniego. |  |
| 7 | Elektrody pomiarowe ISE bezobsługowe, wymieniane pojedynczo w zależności od stopnia zużycia |  |
| 8 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku |  |
| 9 | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych |  |
| 10 | Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora. |  |
| 11 | Detektor skrzepu |  |
| 12 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 13 | Automatyczne rozcieńczanie, lub zmiana objętości próbek, po przekroczeniu liniowości metody. |  |
| 14 | Wpięcie analizatora do systemu informatycznego InfoMedica, dwukierunkowa transmisja danych, połączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy |  |
| 15 | Kontrola jakości badań: ocena wg reguł Westgarda i graficzna prezentacja wyników |  |
| 16 | Praktyczna wydajność analizatora min. 300 oznaczeń na godzinę i 50 oznaczeń na godzinę dla ISE |  |
| 17 | Możliwość umieszczenia w aparacie min 80 próbek badanych z opcją ciągłego doładowania w trakcie pracy, bez konieczności zatrzymania pracy analizatora |  |
| 18 | Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania w celu dokończenia rozpoczętych analiz |  |
| 19 | Gwarancja techniczna i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury w czasie trwania umowy bezpłatne |  |
| 20 | Wykonawca gwarantuje możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę przez wszystkie dni w Roku, czas reakcji max 12 godzin |  |
| 21 | Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii uniemożliwiającej wykonanie badań przez okres dłuższy niż 24 godziny od momentu przystąpienia do usunięcia awarii, zapewni ich wykonanie do momentu usunięcia awarii na własny koszt w innej placówce laboratoryjnej czynnej 24 h na dobę. Wyniki do odbioru w ciągu 12 godz. Od momentu dostarczenia próbek |  |
| 22 | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia min 2 szkoleń dla personelu w terminie 1 msc od podpisania umowy, z zakresu obsługi nowego aparatu i metodyki wykonywanych badań. |  |
| 23 | Międzynarodowa kontrola zewnętrzna badań dla wszystkich parametrów w cyklach min 1 raz w miesiącu |  |
| 24 | W zestawie z analizatorem: stacja robocza, monitor, klawiatura, mysz. Dodatkowo: komputer przenośny z systemem operacyjnym Windows 10, pamięć RAM min. 8GB, pakietem Office i dwie nowe wirówki MPW 352 z rotorem horyzontalnym |  |
| 25 | Wykonawca dostarczy stół do analizatora nabiurkowego |  |
| 26 | W przypadku zmiany lokalizacji Laboratorium, przeniesienie i instalacja ponowna analizatora na koszt Wykonawcy |  |