Zał. nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 SZT. |  |  |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji / wymagany sprzęt fabrycznie nowy | Podać |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość mycia endoskopów różnych producentów | TAK |  |
|  | Praca w systemie zamkniętym | TAK |  |
|  | Jednokrotne lub wielokrotne użycie roztworu środka dezynfekcyjnego | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Waga max. 70 kg | TAK |  |
|  | Informacja na ekranie o aktualnym etapie procesu | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż wys. 105 cm, gł. 80 cm , szer. 50 cm. (+/-2 cm w każdej płaszczyźnie) | TAK |  |
|  | W ramach procesu mycia i dezynfekcji realizacja: mycia, płukania, dezynfekcji, płukania, przedmuch kanałów | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego zaprogramowania czasu procesu w zależności od stosowanych środków | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów . | TAK |  |
|  | Test szczelności. Wyjście dyszy testera szczelności umiejscowione w komorze myjąco - dezynfekującej. | TAK |  |
|  | Automatyczny proces uzupełniania i opróżniania zbiornika ze środkiem dezynfekującym sterowany z konsoli urządzenia | TAK |  |
|  | Wbudowana lampa UV do dezynfekcji wody | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania wymiennie środków dezynfekujących typu GA i PAA | TAK |  |
|  | Mobilność urządzenia (układ jezdny z blokadą kół) | TAK |  |
|  | Drukarka raportująca proces pracy urządzenia | TAK |  |
|  | Pojemność zbiornika na detergent min. 1,5 l. | TAK |  |
|  | Pojemność zbiornika na środek dezynfekujący min. 13 l. | TAK |  |
|  | Raporty statusu środka dezynfekcyjnego | TAK |  |
|  | Program samodezynfekcji myjni | TAK |  |
|  | Elektroniczne czyszczenie filtrów | TAK |  |
|  | Programy realizujące proces mycia i dezynfekcji – min. 15 programów do wyboru | TAK |  |
|  | INSUFLATOR CO2 – 1 SZT. |  |  |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji / wymagany sprzęt fabrycznie nowy | Podać |  |
|  | Maksymalne ciśnienie zasilające 0.9 MPa (po dekompresji) | TAK |  |
|  | Wielkość przepływu na wyjściu: 0.2 L/Min ( ± 0.3 L/Min) 0.3 L/Min (± 0.3 L/Min) | TAK |  |
|  | Wymiary : 128 mm (szerokość), 330 mm (głębokość), 155 mm (wysokość) ± 10 mm | TAK |  |
|  | Waga max. 6 kg | TAK |  |
|  | Częstotliwość 50 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240 V | TAK |  |
|  | Alarm ciśnieniowy ostrzegający użytkownika który automatycznie odcina dopływ ciśnienia gdy osiągnie ono minimalny oraz maksymalny poziom | TAK |  |
|  | Filtr przepływu stabilizujący strumień gazu i usuwa zanieczyszczenia zapewniając bezpieczne i stabilne środowisko | TAK |  |
|  | WIDEODUODENOSKOP HD – 1 SZT. |  |  |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji / wymagany sprzęt fabrycznie nowy | Podać |  |
|  | Bezpośrednie i bezpieczne podłączenie do będącego na wyposażeniu Szpitala procesora wizyjnego wysokiej rozdzielczości: EPK-i |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego – 4.2 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej – 1250mm | TAK |  |
|  | Kąt widzenia - min. 100o | TAK |  |
|  | Kąt odchylenia pola widzenia od osi endoskopu - min.10o | TAK |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra : min. 120° b) dół : min. 90° c) prawo : min. 105° d) lewo : min. 90° | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej – max.11,6 mm | TAK |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
|  | Głębia ostrości – 4-60 mm | TAK |  |
|  | Programowalne przyciski endoskopowe (minimum 4). Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu | TAK |  |
|  | Elewator jednorazowy | TAK |  |
|  | Rotacja endoskopu we wtyku do procesora wizyjnego o 180o | TAK |  |
|  | Połączenie endoskopu do źródła światła za pomocą jednego konektora – bez dodatkowych połączeń pomiędzy procesorem i źródłem światła | TAK |  |