## Arkusz1
Zał. nr 3
pakiet 1
l.p | Opis | j.m | ilość | cena netto szt/op | cena brutto szt/op | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / numer katalogowy/ producent
1 | Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład: -Serwety o rozmiarze 200x180 z przylepcem -1szt -Serwety o rozmiarze 90 x 75 z przylepcem na szerszym boku -2szt -Serwety o rozmiarze 180x180 z przylepcem -1szt Serwety wykonane z laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o minimalnej gramaturze 43g/m2 o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, stanowiącego całkowita barierę dla cieczy na całej powierzchni serwety, o minimalnej chłonności 617%, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, zgodność z normą PE EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych -serwety na stolik Mayo składanej do środka 145 x 80-1szt, wykonanej z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie i teleskopowe złożenie pokrowca ułatwiające zakładanie pokrowca --serwety na stół instrumentalny 190 x 150-1szt. wykonanej z folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesiąkaniem płynów z narzędzi chirurgicznych i warstwy chłonnej. -etykiety typu TAG składające się z części nieusuwalnej na której znajdują się :nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, indeks wyrobu oraz dwóch naklejek na których znajduje się indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta | op. | 1200
2 | Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład: -Serwety o rozmiarze 240x150 z przylepcem-1szt -Serwety o rozmiarze 90 x 75 z przylepcem na szerszym boku -2szt -Serwety o rozmiarze 180x170 z przylepcem-1szt Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56gr/m2, o chłonności minimalnej 570%, o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, antyelektrostatycznego, stanowiącego całkowita barierę dla cieczy na całej powierzchni serwety, zapewniający wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, a dzięki delikatnej warstwie ochronnej wykazuje dobre właściwości absorpcyjne, zgodność z normą PE EN 13795, surowiec z którego wykonane jest obłożenie pola operacyjnego musi być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 10993 w części 5 i 10 tj. nie wskazywać działania cytotoksycznego, drażniącego i uczulającego -serwety na stolik Mayo składanej do środka 145 x 80-1szt, wykonanej z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie i teleskopowe złożenie pokrowca ułatwiają zakładanie pokrowca - serwety na stół instrumentalny o rozmiarze 190 x 150-1szt, wykonanej z folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesiąkaniem płynów z narzędzi chirurgicznych i warstwy chłonnej. -serwetek do rak o wymiarze 40cm x 20cm-2szt -taśmy medycznej 50cm x 9cm -etykiety typu TAG składające się z części nieusuwalnej na której znajdują się :nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, indeks wyrobu oraz dwóch naklejek na których znajduje się indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta | op. | 100
3 | Maska chirurgiczna z elastycznymi tasiemkami niesterylna, z włókniny trójwarstwowej (Masa powierzchniowa warstw: warstwa zewnętrzna niebieska - 17 ± 2 g/m2 warstwa filtracyjna biała - 25 ± 2 g/m2 warstwa wewnętrzna biała - 17 ± 2 g/m2 , z wkładką modelującą na nos, pełnobarierowa, tasiemki dł. 17cm szer. 1,5cm. Wewnętrzna warstwa filtracyjna o minimalnym stopniu filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych. Maseczki zgodne z normą PN EN 14683 dla wymagań użytkowania typu II | szt | 110000
4 | Czepek chirurgiczny damski z włókniny polipropylenowej ( 17g/m2) niesterylny, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny ściągnięty lekką nie uciskającą gumką (55cm). Paroprzepuszczalność 4735 g/m2/24h. | szt | 12000
5 | Czepek chirurgiczny męski z włókniny polipropylenowej ( 17g/m2) niesterylny. Paroprzepuszczalność 4735 g/m2/24h. Uniwersalny o kroju furażerki wykonanej z włókniny, w części górnej napotnik ( długość 20,0 cm szerokość 3,5 cm), ściągnięty z tyłu gumką. | szt | 10000
6 | Fartuch chirurgiczny wysokiego ryzyka jałowy; wykonany z włókniny ( 100% polipropylen spunbond/meltblow/spunbond), gramatura min.35g/m². wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach trwale przymocowane o gramaturze min.40g/m2. Rękaw o kroju prostym szyty techniką ultradźwiękową, zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o długości min.8,0 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny. Opakowanie torebka papierowo-foliowa, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Dostępne rozmiary M,L,XL,XXL. Parametry fartucha : zgodny z normą PN-EN13795, odporność na przenikanie cieczy na poziomie min. 49,5cm H2O w strefie mniej krytycznej, 204cm H2O w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na sucho – 73 N w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na mokro – 70,8 N strefie krytycznej, Wytrzymałość na rozciąganie na sucho -43N w strefie mniej krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na sucho –98,06kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na mokro – 98,06kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na sucho – 143,64kPa w strefie mniej krytycznej. Fartuch z 2 ręcznikami włókninowymi 20x40cm i zawinięcie w papier krepowany | szt | 5000
7 | Fartuch chirurgiczny wysokiego ryzyka niejałowy; wykonany z włókniny ( 100% polipropylen spunbond/meltblow/spunbond), gramatura min.35g/m². wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach trwale przymocowane o gramaturze min.40g/m2. Rękaw o kroju prostym szyty techniką ultradźwiękową, zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o długości min.8,0 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny. Opakowanie torebka papierowo-foliowa, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Dostępne rozmiary M,L,XL,XXL. Parametry fartucha : zgodny z normą PN-EN13795, odporność na przenikanie cieczy na poziomie min. 49,5cm H2O w strefie mniej krytycznej, 204cm H2O w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na sucho – 73 N w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na mokro – 70,8 N strefie krytycznej, Wytrzymałość na rozciąganie na sucho -43N w strefie mniej krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na sucho –98,06kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na mokro – 98,06kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na sucho – 143,64kPa w strefie mniej krytycznej. Opakowanie A10 | op | 600
8 | Ubranie operacyjne z włókniny SMS jednorazowego użytku, wykonane z włókniny SMS o gramaturze 45g, bluza z krótkim rękawem, wycięcie „V” pod szyją, z 3 kieszeniami, spodnie luźnie z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu, niesterylne, rozmiary M- XXXL | szt | 500
9 | Fartuch zabiegowy z włókniny jałowy polipropylenowej o gramaturze 20g/m2 niesterylny, rękaw ze ściągaczem poliestrowym o długości 8cm, wiązany na pasek, rozmiar L, XL, XXL do wyboru. Długość fartucha 128cm. Minimalna wytrzymałość na zrywanie wzdłużna 30N, poprzeczna 15N | szt | 6000
12 | Fartuch chirurgiczny jałowy, z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 ( spunbond/meltblow/spunbond). Rękawy z poliestrowym mankietem ( długość ściągacza 8cm). Odporność na przenikanie cieczy 49,5 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 143,64 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 121,74 kPa rozmiar L, XL. Fartuch z 2 ręcznikami włókninowymi 20x40cm i zawinięcie w papier krepowany | szt | 1000
13 | Fartuch chirurgiczny niejałowy, z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 ( spunbond/meltblow/spunbond). Rękawy z poliestrowym mankietem ( długość ściągacza 8cm). Odporność na przenikanie cieczy 49,5 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 143,64 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 121,74 kPa rozmiar L, XL. Opakowanie A10 | op | 1000
14 | Pościelowy sanitarny komplet medyczny Jednorazowy wykonany z włókniny polipropylenowej typu spunbond o gramaturze 20g/m2, paroprzepuszczalność od strony zewnętrznej 4600 g/m2/24h komplet zawiera: - prześcieradło 160 x 210 cm - poszwa na kołdrę 160 x 200 cm - poszewka na poduszkę 70 x 80 cm. | szt | 2500
15 | Koszula dla pacjenta w kolorze ciemnoniebieskim. Wykonana z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 35g/m2. Rozmiar uniwersalny z krótkim rękawem, podkrój szyi wykończony plisą, która jest jednocześnie wiązaniem. Doszyte na linii pasa troki do regulacji obwodu. Długość 110 cm, szerokość na dole 140 cm, długość i szerokość troków do wiązania w pasie 90x0,7 cm. Opakowanie A10 | op | 250
razem brutto
Pakiet 2
lp. |  | j.m | ilość | cena netto szt/op | cena brutto szt/op | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / numer katalogowy/ producent
1 | Zestaw serwet do laparoskopii 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów. 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny o gramaturze 45 g/m2 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny o gramaturze 68 g/m2 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2. 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. | op. | 150
2 | Zestaw serwet do operacji brzuszno- kroczowych 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny o gramaturze 45 g/m2 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny o gramaturze 68 g/m2 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2. 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. | op. | 10
3 | Zestaw serwet do operacji ginekologicznych w pozycji litotomijnej 1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2,, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny o gramaturze 45 g/m2 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny o gramaturze 68 g/m2 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. | op. | 150
4 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku o wymiarach 210x110 cm; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; zgodne z normą EN 13795:2011;pakowane jednostkowo a 1 szt., opakowanie zbiorcze a'25 szt. | op. | 300
5 | Sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny przeznaczony do pracy w pozycji siedzącej z dużą ilością płynów, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, wyposażony w nieprzemaklane wstawki z przodu fartucha na całej długości i na rękawach wykonane z min. 2 warstwowego laminatu o gramaturze min. 50g/m o wymiarach minimalnych : długość (wysokość) 145 cm, szerokość 90 cm. Rękaw zakończony elastycznym, poliestrowym mankietem o długości min. 7,5 cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie, sposób złożenia oraz system troków umożliwiający aspetyczną aplikację, troki zewnętrznę mocowane i wzmacaniane ultradźwiękami, umiejscowione w specjalnym kartoniku. W okolicy karku zapięcie typu rzep. Poszerzona konstrukcja fartucha : długość (wysokość) min. 154 cm, obwód dolny min. 210 cm. Bezpośrednio na fartuchu umieszczona w postaci nadruku informacja o rozmiarze oraz wersji fartucha. Dodatkowo fartuch wyposażony w kolorystyczny system identyfikacji rozmiaru w postaci kolorowych lamówek w części szyjnej : kolor czarny - XXL. Fartuch wewnętrznie pakowany w serwetę z dwoma ręcznikami. Opakowanie zewnętrzne foliowo-papierowe, zawierające na etykiecie min. 4 etykiety samoprzylepne typu TAG. Dostępne rozmiary : XXL | szt. | 50
6 | Osłona na sondę USG, sterylna, rozmiar 13 x 244 z gumka i zelem. | szt. | 100
razem brutto
Pakiet 3
lp. |  | j.m | ilość | cena netto szt/op | cena brutto szt/op | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / numer katalogowy/ producent
1 | Jednorazowy podkład włókninowy. Jednorazowy podkład włókninowy o rozmiarze 220 x 90 cm, do zabezpieczania stołów operacyjnych, prześcieradeł i materacy, wykonany z laminatu dwuwarstwowego. Warstwa paroprzepuszczalnej folii, zabezpieczająca przed przesiąkaniem płynów, a jednocześnie zabezpiecza ciało pacjenta przed odparzeniami. Warstwa włókniny ułatwiająca przesuwanie pacjenta po powierzchni podkładu, pakowany po 100szt. | op. | 50
razem brutto
Pakiet 4
l.p |  | j.m | ilość | cena netto szt/op | cena brutto szt/op | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / numer katalogowy/ producent
1 | Sterylny zestaw do operacji barku. Skład: - serwety o rozmiarze 240cm x 200cm z wycięciem U o wymiarach 60cm x 7cm i przylepcem - serwety o rozmiarze 240cm x 150cm z przylepcem - pokrowca na kończynę górną pacjenta o wymiarach 75cm x 37cm - serwety pod kończynę górną pacjenta o wymiarach 180cm x 150cm Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56gr/m2, o chłonności minimalnej 570%, o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, antyelektrostatycznego, stanowiącego całkowita barierę dla cieczy na całej powierzchni serwety, zapewniający wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, a dzięki delikatnej warstwie ochronnej wykazuje dobre właściwości absorpcyjne, zgodność z normą PE EN 13795, surowiec z którego wykonane jest obłożenie pola operacyjnego musi być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 10993 w części 5 i 10 tj. nie wskazywać działania cytotoksycznego, drażniącego i uczulającego - taśmy medycznej o wymiarach 50 cm x 9cm -2szt. -serwety na stolik Mayo składanej do środka 145 x 80-1szt, wykonanej z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie i teleskopowe złożenie pokrowca ułatwiające zakładanie pokrowca - serwety na stół instrumentalny o rozmiarze 190 x 150-1szt, wykonanej z folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesiąkaniem płynów z narzędzi chirurgicznych i warstwy chłonnej. -serwetek do rąk o wymiarach 40cm x 20cm-4szt-wykonane z włókniny kompresowej | op. | 40
2 | Sterylny zestaw do operacji dłoni/ stopy. Skład: -Serwety o rozmiarze 300cmx240 z elementem elastycznym i otworem o średnicy 4cm i przylepcem-1szt Serwety wykonane z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 73gr/m2, o chłonności 824%, o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, antyelektrostatycznego, stanowiącego całkowita barierę dla cieczy na całej powierzchni serwety, zapewniający wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, a dzięki delikatnej warstwie ochronnej wykazującej dobre właściwości absorpcyjne, zgodność z normą PE EN 13795, surowiec z którego wykonane jest obłożenie pola operacyjnego musi być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 10993 w części 5 i 10 tj. nie wskazywać działania cytotoksycznego, drażniącego i uczulającego -serwety na stolik Mayo składanej do środka 145 x 80-1szt, wykonanej z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie i teleskopowe złożenie pokrowca ułatwiające zakładanie pokrowca - serwety na stół instrumentalny o rozmiarze 190 x 150-1szt, wykonanej z folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesiąkaniem płynów z narzędzi chirurgicznych i warstwy chłonnej. -serwetek do rąk o wymiarach 20cm x 40cm-4szt-wykonane z włókniny kompresowej -etykiety typu TAG składające się z części nieusuwalnej na której znajdują się :nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, indeks wyrobu oraz dwóch naklejek na których znajduje się indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta | op. | 40
razem brutto
Pakiet 5
l.p |  | j.m | ilość | cena netto szt/op | cena brutto szt/op | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / numer katalogowy/ producent
1 | 1. Zestaw serwet do cięcia cesarskiego: Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | op. | 200
2 | Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa. Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym | szt. | 60000
3 | Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość gumek 16 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa. Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym | szt. | 60000
4 | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim | szt. | 12000
5 | Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, żółtym | szt. | 10000
6 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 20 gr/m2 Rozmiar L .Kolor zielony. Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 170cm . | szt. | 5000
7 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 20 gr/ m2. Rozmiar XL. Kolor zielony. Specyfikacja wymiarów: rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm. | szt. | 5000
8 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 20 gr/m2 Rozmiar L.Kolor zilony. Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 17 0cm . | szt. | 3000
9 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 20 gr/m2 Rozmiar XL. Kolor zielony. Specyfikacja wymiarów: rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm. | szt. | 3000
10 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar S – XXXL | szt. | 200
11 | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładana przez głowę. Długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm (obwód 140 cm). | szt. | 1200
12 | Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 41 cm x 15cm. Kolor niebieski. | szt. | 3000
13 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 50.47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL. | szt. | 10000
14 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze min.38 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 66 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 210 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 91.6 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL. | szt. | 500
razem brutto
Pakiet 6
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilośc | cena netto szt/op | cena brutto szt/op | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / numer katalogowy/ producent
1 | Jałowa samoprzylepna serweta chirurgiczna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Rozmiar 50 x 50cm. | szt. | 2000
2 | Jałowa serweta chirurgiczna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Rozmiar 100 x 150cm. | szt. | 2500
3 | Jałowa serweta chirurgiczna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 40,2 g/m2. Rozmiar 45 x 75cm. W centralnej części serwety owalny otwór o średnicy 6 cm | szt. | 500
4 | Jałowa samoprzylepna serweta chirurgiczna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Rozmiar 70 x 50 cm | szt. | 800
5 | Jałowa samoprzylepna serweta chirurgiczna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Rozmiar 90 x 75 cm | szt. | 2000
6 | Jałowa samoprzylepna serweta chirurgiczna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Rozmiar 50 x 60 cm. W centralnej części serwety otwór o średnicy 6 cm | szt. | 500
7 | Jałowa serweta chirurgiczna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5g/m2. Rozmiar 150 x 240 cm | szt. | 200
8 | Jałowa serweta na stolik Mayo w rozmiarze 80cm x 145cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g\m2 | szt. | 300
9 | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne dwukomorowa z taśmą lepną (klej repozycjonowany) o wymiarach 40cm x 38cm | szt. | 200
10 | Samoprzylepna taśma medyczna , jałowa, o wymiarach 50cm x 9cm wykonana z włókniny. | szt. | 50
11 | Osłona na kończynę Osłona ortopedyczna na kończynę dolną wykonana z laminatu z dwoma paskami samoprzylepnymi w rozmiarze 33 x 110 cm | szt. | 500
razem brutto
Pakiet 7
| Zestaw dla noworodka | j.m | ilość | cena netto szt/op | cena brutto szt/op | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / numer katalogowy/ producent
1 | skład zestawu: - serweta kompresowa ( wykonana z włókniny kompresowej ) Rozmiar 80cmx60cm - 1 szt. - podkład chłonny z pulpy celulozowej, warstwa spodnia antypoślizgowa chłonność [g] nie mniejsza niż 950 ( wg normy ISO 11948-1 )Rozmiar 60cmx60cm - 1 szt. - czapeczka dla noworodka, Rozmiar 12 cm x 10 cm - 1 szt. - kocyk flanelowy Rozmiar 160 cm x 75 cm - 1 szt. opakowanie torebka foliowo – papierowa, oznaczony kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5), wycięcie na kciuk i zgrzew w kształci litery V , opakowanie zestawów zaopatrzone w etykietę zwierającą pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą PN-EN 15223-1:2012), która posiada dodatkowo dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: lot lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności. | op. | 300
razem brutto
Pakiet 8
| Zestaw do znieczuleń podpajeczynówkowych | j.m | ilość | cena netto szt/op | cena brutto szt/op | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / numer katalogowy/ producent
1 | Skład zestawu: - kompres gazowy 17n 12w 7,5cm x7,5cm o wadze min. 1,65 g x 3 szt. w jednym pakiecie - 1 op. - Strzykawka j.u. 2-częściowa, 2 ml , tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%; końcówka Luer centryczna, opakowanie typu blister-pack, możliwość wypełnienia do 3 ml - 1 szt. - Strzykawka j.u. 2-częściowa, 5 ml, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%; końcówka Luer centryczna, opakowanie typu blister-pack, możliwość wypełnienia do 6 ml - 1 szt. - Igła iednorazowego użytku, 0,5 mm x 25 mm, jałowa pojedynczo pakowana, opakowanie typu blister napisy w j.polskim na pojedynczych opakowaniach, w kolorze konektora odpowiadające rozmiarowi igły zgodnie z obowiazujacymi normami ISO Nadrukowana data ważnosci i numer serii, typ luer-lock, nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu..Igła ze szlifem długościętym LB/BL. - 1 szt. -Igła iednorazowego użytku, 1,1 mm x 40 mm, jałowa pojedynczo pakowana, opakowanie typu blister napisy w j.polskim na pojedynczych opakowaniach, w kolorze konektora odpowiadające rozmiarowi igły zgodnie z obowiazujacymi normami ISO Nadrukowana data ważnosci i numer serii, typ luer-lock, nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu..Igła ze szlifem długościętym LB/BL - 1 szt. - | op | 120
serweta 50 cm x 60 cm z przylepcem wykonana z dwuwarstwowego laminatu, gramatura min 56g/m2 odporność na przenikanie cieczy min 850 cm H2O - 1 szt. - Sterylny plaster z opatrunkiem umieszczonym centralnie , włókninowy, o zaokrąglonych rogach, rozmiar 10cm x 6 cm opakowanie torebka foliowo – papierowa, oznaczony kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5), wycięcie na kciuk i zgrzew w kształci litery V , opakowanie zestawów zaopatrzone w etykietę zwierającą pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą PN-EN 15223-1:2012), która posiada dodatkowo dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: lot lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności.
Pakiet 9
lp. | opis | j.m | ilość | cena netto szt/op | cena brutto szt/op | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / numer katalogowy/ producent
1 | Zestaw do operacji biodra, skład: 1. 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm ( owinięcie zestawu) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i niebiesko-zieloneo/białej folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania.Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m 2. 4 szt. ręczniki 20 cm x 30cm 3. 3 szt. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) 4. 1 szt.serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm 5. 2 szt.taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 6. 1 szt. osłona na kończynę rozmiar średni 32 cm x 120 cm wyknana z folii elastomerowej i dzianiny 7. 3 szt. skalpel nr 23 8. 1 szt. strzykawka 100 ml z końcówką do cewnika 9. 1 szt. opaska elastyczna 15cm x 5 m 10. 20 szt. kompresy gazowe z nitką RTG 17-nitkowe 12-warstwowe 10 cm x 10 cm 11. 10 szt. serweta z gazy 20- nitkowej 4-warstwowa 40 cm x 40 cm ( po wstepnym praniu ) z elementem kontrastującym w RTG,kolor biały, z tasiemką 12. 1 szt.serweta przylepna 150 cm x 240 cm 2-warstwowa wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego na całej powierzchni 57,5 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kPa, odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O 13. 1 szt. przylepna serweta 150 cm x 250 cm 2-warstwowa Plus 14. 1 szt. serweta przylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U", rozmiar wycięcia 10 cm x 100 cm ,2-warstwowa Plus Serwety główne ( pozycja 13 i 14) wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego na całej powierzchni 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2 ,spływ cieczy 46%, absorpcja cieczy 405 ml/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowanym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego.Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Na opakowaniu łącznie 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. | op. | 150
2 | Zestaw do operacji kolana, skład 1. 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm ( owinięcie zestawu) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i niebiesko-zieloneo/białej folii polietylenowej. Poszczególne warstwy połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania.Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2. 2. 2 szt. ręczniki 20 cm x 30cm 3. 2 szt. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) 4. 2 szt.serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej.Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm 5. 1 szt. taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 6. 1 szt. osłona na kończynę rozmiar średni 24 cm x 80 cm wykonana z folii elastomerowej i dzianiny 7. 3 szt. skalpel nr 23 8. 1 szt. zestaw do odsysania , dren 300 cm 9. 1 szt. opaska podgipsowa 15cm x 3 m 10. 20 szt. kompresy gazowe z nitką RTG 17-nitkowe 12-warstwowe 10 cm x 10 cm 11. 10 szt. serweta z gazy 20-nitkowej 4-warstwowa 40 cm x 40 cm ( po wstepnym praniu ) z elementem kontrastującym w RTG,kolor biały, z tasiemką 12. 1 szt. opaska elastyczna 15 cm x 5 m 13. 1 szt. serweta przylepna 150 x 240 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu na całej powierzchni 57,5 g/m2 Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kPa, odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O 14. 1 szt. serweta 225 x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego na całej poierzchni serwety 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2 ,spływ cieczy 46%, absorpcja cieczy 405 ml/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowanym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego.Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Na opakowaniu łącznie 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. |  | 90
3 | Zestaw do cesarskiego cięcia, skład 1. 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm ( owinięcie zestawu) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i niebiesko-zieloneo/białej folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania.Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2. 2. 6 szt. ręczniki 20 cm x 30cm 3. 3 szt. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130 cm (+/- 5 cm) 4. 1 szt.serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm 5. 1 szt.taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 6. 2 szt. skalpel nr 23 7. 1 szt. zestaw do odsysania dren 300 cm 8. 20 szt. kompresy włókninowe 30g 4-warstwowe z RTG 10 cm x 10 cm 9. 5 szt. serweta z gazy 20-nitkowej 4-warstwowa 40 cm x 40 cm ( po wstepnym praniu ) z elementem kontrastującym w RTG,kolor biały, z tasiemką 10. 1 szt.serweta 90 cm x 90 cm do owinięcia noworodka z włókniny bawełnopodobnej oddychającej 11. 1 szt. serweta o wymiarach 230/200x312 cm zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa polipropylenowa/folia polietylenowa ) o gramaturze 48g/m2 na całej powierzchni serwety poza ekranem anestezjologicznym , który wykonany jest z folii polietylenowej o gramaturze 19 g/m2. W części centralnej serwety otwór w kształcie prostokąta o wymiarach 27 cm x 33 cm , wypełniony folią chirurgiczną Wokół otworu worek do przechowywania płynów w kształcie prostokąta o wymiarach 80 cm x 84 cm wyposażony w sztywniki i zawór drenażowy. Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania standardowe, powierzchnia krytyczna wyrobu, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H2O w strefie krytycznej wyrobu, wytrzymałość na wypychanie na sucho 380 kPa Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Na opakowaniu łącznie 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. | op. | 350
4 | Zestaw do artroskopii, skład: 1.1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 120x140cm ( owinięcie zestawu) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i niebiesko- zielono/białej folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania.Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2. 2. 1 szt. serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm, 3. 1 szt. opaska podgipsowa 15 cm x 3 m 4. 1 szt. opaska elastyczna 12 cm x 5 m 5. 2 szt. zapinki do opaski elastycznej 6. 1 szt. ostrze do skalpela nr 11 7. 2 szt. osłona na kamerę 13 x 250 cm składana teleskopowo 8. 1 szt. osłona na kończynę rozmiar średni 24 cm x 80 cm wykonana z folii elastomerowej i dzianiny , 9. 2 szt. taśma samoprzylepna 9cm x 50cm, 10. 1 szt. serweta główna do artroskopii kolana 200cm x 300cm z elastycznym, pozbawionym lateksu, samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego na całej powierzchni 57,5 g/m2 Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kPa, odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Na opakowaniu łącznie 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. | op. | 250
5 | Zestaw uniwersalny z fartuchami , skład: 1. 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie), 2. 2 szt. ręczniki 30 cm x 40 cm 3. 1 szt. fartuch chirurgiczny standard 130cm, 4. 1 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony 150cm, 5. 1 szt. serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm 6. 1 szt. taśma samoprzylepna 9x50cm 7. 1 szt. kieszeń samoprzylepna, foliowa 1-komorowa 38x40cm 8. 2 szt. serweta przylepna, 2-warstwowa 75x90cm 9. 1 szt. serweta przylepna, 2-warstwowa 175x180cm 10. 1 szt. serweta przylepna 2-warstwowa 150x240cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego na całej powierzchni 57,5 g/m2. Fartuch z włókniny polipropylenowej 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch w rozmiarze 150 cm posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu: włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu, dodatkowo dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 dla powierzchni krytycznych. | op. | 350
razem brutto