## Arkusz 1
Zał nr 3.
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Łóżko porodowe (medyczne), przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych. Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Rok produkcji 2020. | Tak
2 | Nowoczesna i stabilna konstrukcja łóżka oparta na trzech kolumnach cylindrycznych. Nie dopuszcza się przestarzałych konstrukcji opartych na pantografach (problemy z utrzymaniem czystości i poprawną dezynfekcją) czy też na jednej centralnej kolumnie. | Tak
3 | Łóżko z możliwością szybkiego przekształcenia do pozycji fotelowej zapewniającej wygodną pozycję dla pacjentki. | Tak/Podać
4 | Długość łóżka: max 2150 - 2200 mm | Tak/Podać
5 | Długość łóżka w pozycji fotelowej: max 1700 - 1800 mm | Tak/Podać
6 | Całkowita szerokość łóżka (razem z poręczami bocznymi): max 970 mm | Tak/Podać
7 | Elektryczna regulacja wysokości leża: 550 do 950 mm (±30 mm ). | Tak/Podać
8 | Elektryczna regulacja kąta uniesienia oparcia pleców: 700 ( ± 50 ). | Tak/Podać
9 | Elektryczna regulacja kąta uniesienia segmentu siedzenia: 300 ( ± 50 ). | Tak/Podać
10 | Elektryczna regulacja przechyłu Trendelenburga : min. 200 | Tak/Podać
11 | Elektryczna regulacja przechyłu anty-Trendelenburga : min. 200 | Tak/Podać
12 | Elektryczna regulacja wysuwu segmentu wydłużającego leże | Tak
13 | Łóżko wyposażone w trzy systemy sterowania: Centralny panel sterujący z możliwością zawieszenia na szczycie od strony głowy pacjentki Pilot przewodowy z możliwością zawieszenia na poręczy bocznej Panele sterujące w poręczach bocznych, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie poręczy (łącznie cztery panele) Sterownik nożny regulujący wysuw segmentu wydłużającego leże | Tak/Podać
14 | Następujące funkcje sterowane z panelu sterującego: - regulacja wysokości leża - regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia - pozycja fotelowa uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja Fowlera uzyskiwana z jednego przycisku (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja egzaminacyjna (do badań) uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja zerowa (CPR) uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja antyszokowa uzyskiwana z jednego przycisku | Tak/Podać
15 | Tzw. funkcje ratujące życie czyli pozycja zerowa (CPR) oraz pozycja antyszokowa uzyskiwane ze specjalnie oznaczonych przycisków umieszczonych na panelu sterującym. | Tak
16 | Panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania następujących funkcji: - regulacji wysokości leża - regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacji kąta uniesienia oparcia pleców - regulacji kata uniesienia segmentu siedzenia Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji | Tak/Podać
17 | Następujące funkcje sterowane z pilota przewodowego: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia | Tak
18 | Oparcie pleców z mechanizmem odciążającym odcinek lędźwiowy kręgosłupa | Tak
19 | Następujące funkcje sterowane z paneli sterujących w poręczach bocznych (po stronie zewnętrznej i wewnętrznej): - regulacja wysokości leża - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia W panelach od strony zewnętrznej (dla personelu) dodatkowo możliwość regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga W panelach od strony wewnętrznej (dla pacjentki) dodatkowo przyciski aktywujące funkcję nocnego oświetlenia podłogi i alarm akustyczny. | Tak/Podać
20 | Zabezpieczenie przed przypadkową regulacją funkcji elektrycznych z paneli sterujących w poręczach bocznych poprzez konieczność naciśnięcia przycisku aktywującego panel. | Tak
21 | Mechaniczna funkcja CPR w oparciu pleców. | Tak
22 | Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie kilku cykli w przypadku zaniku zasilania | Tak
23 | Segment nożny leża z regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. | Tak
24 | Tworzywowe poręcze boczne wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Zwolnienie i opuszczenie poręczy dokonywane tą samą, jedną ręką. Poręcze z kolorową wklejką (możliwość wyboru koloru z wzornika producenta). Poręcze z systemem opuszczania „so silent” lub „soft drop” odpowiadającym za ciche opadanie poręczy. Poręcze nie zwiększające szerokości łóżka bez względu na to czy są opuszczone czy podniesione | Tak/Podać
25 | Szczyty łóżka tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Szczyty wyjmowane z ramy leża. Szczyty z kolorową wklejką (możliwość wyboru koloru z wzornika producenta). | Tak/Podać
26 | Rama łóżka zaopatrzona w cztery krążki odbojowe | Tak
27 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Podwozie z jednoczęściową osłoną z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Osłona podwozia ze specjalnymi polami odkładczymi, umożliwiającymi ułożenie niewykorzystywanych, w danym czasie, elementów wyposażenia łóżka (podkolanniki, uchwyty rąk, oparcia pod stopy) Rama leża, za szczytem głowy, wyposażona w gniazda do odłożenia nieużywanego w danym czasie szczytu nóg i miejsce (przestrzeń) do odłożenia nieużywanego w danym czasie materaca segmentu nożnego | Tak/Podać
28 | Segment siedzenia, segment stały i segment nożny osłonięte odejmowanymi wypraskami z tworzywa wytworzonego z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Segment oparcia pleców wypełniony płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | Tak/Podać
29 | Łóżko przejezdne - z centralną blokadą czterech kół, uruchamianą jedną z dwóch dźwigni w podstawie łóżka od strony oparcia pleców. Funkcja jazdy na wprost. | Tak
30 | Wszystkie materace z pianki poliuretanowej w pokrowcach. Pokrowce wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Pokrowiec niepalny zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (kolorystyka do uzgodnienia). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty. | Tak
31 | Dopuszczalne obciążenie łóżka: min. 250 kg | Tak/Podać
32 | Wyposażenie łóżka: materace: oparcia pleców i siedziska, segmentu nożnego materac dla noworodka miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej podkolanniki (komplet) mocowane za pomocą uchwytów z przegubem kulistym do szyn w segmencie siedziska oparcia pod stopy (komplet) uchwyty rąk (komplet) mocowane do szyn ramy leża poręcze boczne z panelami sterującymi haczyki na woreczki do płynów fizjologicznych – po 2 szt. na obu bokach leża wieszak kroplówki uchwyt do pozycji kucznej wysięgnik (uchwyt rąk) do podciągania się | Tak/Podać
33 | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty na wezwanie zamawiającego) | Tak/Podać
34 | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak/Podać
35 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak/Podać
36 | Łóżko spełniające odpowiednie wymagania normy PN-EN 60601-2-52:2010 – Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych | Tak/Podać
37 | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | Tak/Podać
…........................
imię i nazwisko
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy